床单位消毒机招标参数

- 主要功能：应用于医院病床被褥、服装，枕芯、手术室衣物、床垫等用品的消毒灭菌

- 招标数量：1台

- 技术参数：

- 臭氧输出浓度：≥500mg/m³，请出具检测报告

- 工作时床袋中的臭氧浓度：≥2000mg/m³，请出相关检测报告

3、床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.1mg/m3

4、机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质阻燃复合材料ABS工程塑料，表面光滑易擦拭。模具一体成型保证了产品的一致性；

- 结构形式：移动式底部有3个供移动的滑轮，设备顶部有方便推动的一体成型把手；背部有不少于2个专用储存柜而非网兜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线

6、检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备底部通过静音滑轨抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过顶部机盖轻松取出，即可实现方便地检修

7、采用独特的搪瓷臭氧发生器，臭氧浓度大、产量高，寿命可达10000小时；绝缘性能好，无漏电带点现象。

8、消毒程序为自动控制

9、采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒

10、采用微电脑操作控制系统，液晶显示控制面板，对消毒过程进行控制和观察

*11、消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告

- 能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用

*13、设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围为0~120min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便

14、输入功率：≤140W，宽电压设计（AC85-264V），特别适用于电压波动的地方使用

15、安装最小距离：与墙壁的最小距离50mm

16、运输、贮存环境条件：环境温度：5～40℃；相对湿度：≤90%；大气压力：86kPa～106kPa。请将消毒机放置在空气流通、无毒、无腐蚀性气体的房间内；采用常规运输，运输过程中应避免剧烈碰撞、重压、雨水淋湿等

17、正常工作条件：

（1）供电电源： 220V±22V    50Hz±1Hz

（2）相对湿度：≤80%

（3）环境温度：5℃～40℃

（4）大气压力： 86kPa～106kPa

18、整机外形尺寸≤长614×宽545×高973mm，不占用客户过多面积

19、整机重量：≤30kg

四、质保要求：一年或以上

五、预算：0.7万元