紫外线循环风消毒机（柜式）招标参数

- 设备功能：设备主要用于对室内的空气进行消毒处理。

- 招标数量：5台

- 技术参数：

- 工作电源: 220V±22V，50Hz±1Hz  最大输入功率（W）：380

- 安装方式：水平稳固放置

- 设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态。具有风速选择、模式切换、设置、启停、增加、减少实体触摸键，能简便快捷操作设备。

- 紫外线灯管寿命（h）≥5000

*5、产品电气安全符合GB 9706.1的要求（提供检测报告）

- 协助用户建立基于大数据的智慧物联网服务云平台，可以实现空气消毒机（不限于此）等感控设备、临床科室、感控管理部门、设备管理部门、设备厂家、厂家售后服务机构间的高效协同，提升管理效率。

7、具有智慧物联网云服务功能，能从WEB端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。

- 支持设备的物联网自动报修功能

- 具有消息中心功能，可分别接收物联网设备消息、科室任务、系统消息；

- 随时查询设备资产档案、质保期限；随时查询每台设备、配件的信息和状态，以便及时进行设备的定期保养、维护等活动。

11、系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；能从电脑WEB端报表查看、筛选（按科室、按时间段）、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表；

12、具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色。

- 为了适应用户当前及未来发展需要，系统能自动监控全院全部的空气净化消毒设备数据，同时支持设备管理和感控管理功能，不受建筑的布局和距离限制。

14、网络条件与安全：1、不需要用户现场自备有线网络、无线网络等基础设施作为使用条件；同时了为了减少网络建设施工作业对临床业务活动的干扰，鼓励采用无线广域网技术上实现设备管理；2、不会因网络用户名、密码的变化，设备后续移机使用而引发设备无法联网管理。鼓励采用通讯运营商级网络安全架构，避免自行建设的局限网存在的安全风险。

*15、要求提供可被权威第三方证实的消毒效果的检测报告，以证实设备符合《消毒技术规范》的如下要求：1、该消毒机所有紫外线灯管，在距离灯管下方垂直距离1m中心处，开机5min后测定的平均辐照强度均＞90μW/ cm2，达到合格要求；2、在120m³实验室内，设备持续工作2小时，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%，达到消毒合格要求；3、设备持续工作60分钟，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，达到消毒合格要求。

16、功能性方面，具有如下功能（要求提供第三方权威检测报告佐证）：

- 消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒；

- 消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置；

- 运行参数，具有风速调节、紫外线强度；

- 待机参数，具有累计工作时间、灯管使用时间清零、过滤网使用时间清零、时钟设置；

- 报警提示，至少具有灯管报警、滤网过期、风机故障、负离子故障。

- 臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为＜0.005mg/m3

- 控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作。

- 程控数量：≥9组，可实现多时段程控设置，便于临床科室多样化的使用需求

- 消毒因子：波长253.7nm的紫外线。

- 适用体积（m³）：≤120；循环风量（m³/h）：≥1200

- 机外紫外线泄漏：≤1μw/cm2

- 质保要求：一年或以上

- 预算：10万元