紫外线循环风消毒机（壁挂式）招标参数

- 设备功能：主要用于对室内的空气进行消毒处理

- 招标数量：45台

- 技术参数：

- 工作电源: 220V±22V，50Hz±1Hz。最大输入功率（W）：190

- 安装方式：壁挂式安装

- 设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态

- 紫外线灯管寿命（h）≥5000

- 按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有电源开关控制。

- 按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有两路独立的熔断器（保险丝）；熔断器应能不打开设备外壳的情况下即可便捷更换。

- 设备必须具有人体红外感应探头（中标交货后实际查验是否具有该功能），能自动感应人员活动情况，自动启动消毒程序。

- 协助用户建立基于大数据的智慧物联网服务云平台，可以实现空气消毒机（不限于此）等感控设备、临床科室、感控管理部门、设备管理部门、设备厂家、厂家售后服务机构间的高效协同，提升管理效率。

9、具有智慧物联网云服务功能，能同时从WEB端和手持式智能管理终端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、实时和历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。

10、支持设备的物联网自动报修功能；

11、具有消息中心功能，可分别接收物联网设备消息、科室任务、系统消息；

12、随时查询设备资产档案、质保期限；随时查询每台设备、配件的信息和状态，以便及时进行设备的定期保养、维护等活动。

13、系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；既能从移动管理终端（选配）上图形化和格式化报表查看，也能从电脑WEB端报表查看、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表；支持消毒设备的实时数据和历史数据的查阅追溯；

14、具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色

- 为了适应用户当前及未来发展需要，系统能自动监控全院全部的空气净化消毒设备数据，同时支持设备管理和感控管理功能，不受建筑的布局和距离限制。

16、网络条件与安全

- 不需要用户现场自备有线网络、无线网络等基础设施作为使用条件；同时了为了减少网络建设施工作业对临床业务活动的干扰，鼓励采用无线广域网技术上实现设备管理。

- 不会因网络用户名、密码的变化，设备后续移机使用而引发设备无法联网管理。鼓励采用通讯运营商级网络安全架构，避免自行建设的局限网存在的安全风险。

- 要求提供可被权威第三方证实的消毒效果的检测报告，以证实设备符合《消毒技术规范》的如下要求：

*（4）该消毒机所有紫外线灯管，在距离灯管下方垂直距离1m中心处，开机5min后测定的平均辐照强度均＞90μw/ cm2，达到合格要求。

（5）设备持续工作2小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%达到消毒合格要求

- 功能性方面，具有如下功能（要求提供第三方权威检测报告佐证）：

- 消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒；

- 消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置；

- 运行参数，具有风速调节、紫外线强度；

- 待机参数，具有累计工作时间、灯管使用时间清零、过滤网使用时间清零、时钟设置；

- 报警提示，至少具有灯管报警、滤网过期、风机故障、负离子故障。

*17、臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.01mg/m3（提供检测报告）

18、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作。

19、程控数量：≥9组，可实现多时段程控设置，便于临床科室多样化的使用需求(中标交货时，实际操作检验验证)。

20、消毒因子：波长253.7nm的紫外线。

21、适用体积（m³）：≤100；循环风量（m³/h）：≥1000

22、机外紫外线泄漏（μw/cm2）≤5

23、负氧离子发生器：3*106个/cm3

24、噪声（dB）：≤55

四、质保要求：一年或以上

五、预算：22.5万元