血凝仪维修参数

1品牌：stago血凝仪

2型号：STA-Compact

3故障：D-D二聚体无法检测，光学马达转速异常，判断为仪器光学模块组件损坏。

4维修需求：更换完好的光学模块组件，确保设备能够正常使用

5维修售后：配件保修期为半年以上