内镜中心电子胃镜及十二指肠镜维修招标参数

1. OLYMPUS电子胃镜

1.产品型号：GIF-Q260J

2.机身号：2303033

3.故障表现：钳子管道漏水，插入管有明显皱褶，活检帽破损，LG玻璃破损，开关老化，吸引口和钳子口有明显磨损。

1. OLYMPUS电子十二指肠镜

1.产品型号：JF-260V

2.机身号：2912110

3.故障表现：钳子管道漏水，活检帽破损，CCD玻璃有划痕（目前不影响使用），插入管有皱褶，LG玻璃破损，开关老化，吸引口和钳子口有明显磨损，导管软管磨损（影响使用），先端金属涂胶水处漏水。

三、总预算：6万