Definium 6000 飞天Ⅴ天轨支撑架施工

招标参数

- 天轨支撑架系统由3根约6米长的20号槽钢组成，下表面必须在同一个水平面上，水平误差小于±2.4mm。

- 天轨支撑架下表面离地2980mm，表面必须在同一个水平面上，水平误差小于±2.4mm，并与装饰吊顶在同一个平面或略低于装饰吊顶。

- 设备吊轨和支撑架的固定方式为螺栓对穿，其型号为Φ16通孔，M12螺栓。

- 三根槽钢水平并排摆放依次为电缆吊轨支撑架、球管吊轨支撑架①、球管吊轨支撑架②，其间距为950mm和1422mm（注：①与②间距为1422mm）。

- 电缆吊轨支撑架上任何定位孔在垂直或水平方向受到22.7kg外力时变形不超过1.5mm。

- 球管吊轨支撑架上任何定位孔在垂直向上方向受到45.4kg外力时变形不超过1.5mm，在垂直向下或水平方向受到136kg外力时变形不超过1.5mm。

- 单根槽钢上的定位孔间距为660.4±1.5mm，相邻两根槽钢上的定位孔间距分别为950±3mm及1422±3mm，其中两根球管吊轨支撑架上的定位孔对角线长度相对误差±6.5mm。

- 所有定位孔在垂直方向上相邻两孔的相对误差±1.5mm，在水平方向上的相对误差±2.4mm。

- 每根吊轨支撑架能承受至少200kg的重量。

- 该工程为交钥匙工程，所有配套施工均由投标单位统一考虑，在招标参数中不单列（如吊顶拆除及恢复、通信系统等）。

- 投标单位投标前需来现场查勘，谨慎报价。（后附施工图，施工图仅供参考）