芜湖市中医医院内镜中心电子肠镜及维修参数

OLYMPUS电子胃镜

1. 产品型号：CF-H290I

2.机身号：2611526

3.故障表现：射水管道漏气严重，角度无法到位，镜内少量进水，弯曲部组件锈蚀。

4.质保期限：除去人为损坏，所换配件要求最少6个月保修期。

5.维修期间提供最低260或以上型号的备用镜供医院临时使用。