呼气末二氧化碳监护仪招标技术参数及要求

1、采用非散射红外线气体分析技术。

*2、具备温度、压力补偿系统、平衡气补偿,调零系统,肺压及体温补偿。

3、主流法和旁流法均可测定。

4、3.5英寸以下的彩屏，监测呼末二氧化碳浓度（含监测吸入二氧化碳），二氧化碳波形，呼吸率，血氧饱和度，脉搏。

5、二氧化碳单位%，Kpa，mmHg可选。

6、适用插管或非插管病人。

7、具备声光超限报警和窒息报警。

★8、配置大功率锂电池(充满电后可连续工作15小时左右)。

9、多种耗材选择。

10、可连接呼吸机或麻醉机使用。

*11、有数据输出接口，并可随时上传至PC数据库。PC数据库软件管理，打印趋势数据，病例，医嘱等。

12、多种方案血氧监测系统,成人、新生儿均可使用

13、监测范围：2mmHg – 150mmHg。（参考数值）

14、呼吸频率：监测范围： 4-150BPM。（参考数值）

15、气体采样流量设置：60ml/min --250ml/min。（参考数值）

16、血氧饱和度：监测范围：55-100%。（参考数值）

17、脉率：监测范围：35-250bpm。（参考数值）

18、电源：交流输入100－240 (V), 50/60 (Hz)。（参考数值）

19.质保期：二年。保期外，厂家终生维护、包括系统免费升级。

20.提供详细配置清单及配件耗材价格（附投标文件中）

*21.趋势图关机不丢失，趋势图长度：24小时。

*22配蓝牙打印机，操作便利，尽可能地实现不同型号（显示屏在1.5--3.5英寸之间）的二氧化碳监测仪可共用一台蓝牙打印机。

23.欧盟CE认证，ISO9000认证，产品符合ROHS.水汽过滤器具有发明专利证书

24.设备涉及到的配件及耗材需分项报价。

数量：1台

预算：4万元