输液泵招标参数

- 招标数量：8台

- 二、性能参数

- 1注射模式      速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式、梯度模式、首剂量模式、微量模式

- 2显示         LCD显示屏 ，触摸屏操作、数字盘输入，方便快捷的人机操作界面

- 3输液速率        0.1-1200.0ml/h或（0.03-400d/min）（20d/ml输液器）

- 0.1-400.0ml/h或（0.1-400d/min）（60d/ml输液器）

- 4阻塞等级       225mmHg~975mmHg 可以选择11档阻塞级别，并且可以显示管路的压力状态

- 5具有晚间操作照明灯，支持药物库功能、7种界面颜色更改，用于安全警示

- 6快进操作           0.1-1200.0ml/h（20d/ml输液器）

- 0.1-400.0ml/h（60d/ml输液器）

- 根据快进量自动计算快进速度，且不得低于当前速度

- 7气泡敏感度，25-800ul,7挡可调

- 8在线滴定、电动安全门，电动止夜夹，保证输液精度稳定

- 9累计容量         0.1-99999.99mL

- 10KVO              0.1-5mL/h 可调

- 11限制量           0.1-99999.99mL

- 12精度             ≤±5%

- 13电源          交流电源：交流100-240V 50/60Hz输入功率25VA

- 外部直流电源：直流12V

- 内置电池：锂电池11.1V 1500mAh

- 连续使用时间：不小于5小时（全新电池完全充电情况下以25mL/h速度输液时)

- 14无线联网      接静脉输注中央站、护士呼叫、语音通话、输液泵信息联网

- 15环境条件      环境温度：5℃-40℃

- 相对湿度：15%-80%，非冷凝

- 大气压力：70.0kPa-106.0kPa

- 16报警       输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束

- 17符合标准的所有一次性使用注射器，20d/ml、60d/ml，用户可自定义其他符合标准的输液器

- 18可调11级报警音量、冗余设计的双路声音报警，时刻监测主控电路和电机驱动电路

- 19USB接口

- 20重量 约1.2kg（含电池），100(W) ×230 (H) ×190(D)mm

- 21安全标准  GB9706.1（IEC60601-1）医用电气设备 第一部分：安全通用要求

- GB9706.27-2005医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求医用电气设备YY0709-2009（IEC60601-1-8）医用电气设备 第1-8部分：医用电气设备安全通用要求并列标准：医用电气设备医用电气系统中报警系统的测试和指南

- 三、质保要求：二年或以上