# 双通道微量注射泵参数（1台）

- ★速率：0.1ml/h～1200ml/h（每级0.1ml/h，1000ml/h以上每级1ml/h）50ml注射器

0.1ml/h～600.0ml/h（每级0.1ml/h）30ml注射器

0.1ml/h～399.9ml/h（每级0.1ml/h）20ml注射器

0.1ml/h～300.0ml/h（每级0.1ml/h）10ml注射器

注：可根据用户需要的输注模式而编写相应的输注程序。

- ★快速助推：1200ml/h 50ml注射器

600.0ml/h 30ml注射器

399.9ml/h 20ml注射器

300.0ml/h 10ml注射器

- ★阻塞报警阈值：高（H）800mmHg±200mmHg（106.7KPa±26.7KPa）

中（C）500mmHg±100mmHg（66.7KPa±13.3KPa）

低（L）300mmHg±100mmHg（40.7KPa±13.3KPa）

- ★注射精度：±2％（机械精度±1％）

- 总量查询：0.1ml～9999ml

- 限制量：0.1ml～9999ml

- ★报警：残留提示、注射完毕报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、阻塞报警、输出量等于限制量时提示、电压欠压报警、电池电量耗尽报警、市电故障或电源线脱落报警。

- 电源：AC220V，50Hz；内置电池电压：DC12V充电电池组；关机后电池充电16小时，可供泵以5ml/h速率（GB9706.27-2005标准指定的速率）运行3小时以上（注：可根据用户需要更改电池规格，增加放电时间）。

- 功率：12VA

- 运行环境条件：温度＋5℃～＋40℃  相对湿度20％-90％  大气压86.0～106.0kPa

- 运输和贮存条件：温度：－40℃～＋55℃  相对湿度：≤95％  大气压50.0～106.0kPa

- 类型：Ⅰ类、内部电源、CF型、连续运行设备

- IP等级：IPX4属防溅水设备

- 注射器：可以选用13个厂家生产的一次性使用注射器（注射器品牌可根据用户要求更改）

- 适用范围：供临床作控制注入患者体内体液（药液、营养液及血液等）流量用

- 质保：两年以上