注射泵招标参数

一、招标数量：7台

二、技术参数：

1、名称：注射泵

2、水平卧式结构，安全放置便于操作

3、电源：交流电源：交流100-240V 50/60Hz功率消耗小于20VA

4、外部直流电源：直流12V

5、内置电池：锂电池11.1V 1500mAh

不小于8小时（全新电池完全充电情况下以5mL/h速度注射时)

6、适用的注射器：规格为10mL、20mL、30mL和50（60）mL的所有符合标准的注射器

7、注射速度设定范围：

0.1-300.0mL/h（10mL注射器）

0.1-600.0mL/h（20mL注射器）

0.1-900.0mL/h（30mL注射器）

0.1-2000.0mL/h（50（60）mL注射器）

最小增量为0.1mL/h

8、注射总量显示范围：0.1-99999.9mL

注射精度：机械精度：±1%

包括注射器的精度：±2%

快进操作：

300.0mL/h（10mL注射器）

600.0mL/h（20mL注射器）

900.0mL/h（30mL注射器）

1500.0mL/h（50（60）mL注射器）

9、KVO速度：0.1mL/h

10、阻塞级别：可以进行3级选择

I:   300±100mmHg（40.0±13.3kPa）

II:   500±100mmHg（66.7±13.3kPa）

III:  800±200mmHg（106.7±26.7kPa）

11、报警：注射将完成、注射器推空、注射完成、注射阻塞、无电池、电池电量低、电池电量严重短缺、无交流电源、无外部直流电源、注射器松脱、遗忘操作、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、速度无效、限制量小于等于总量。

12、特殊功能：再报警功能：  静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。

事件记录功能：能够存储、回放大于300个事件。

声音音量等级：可调3级报警音量。

电源切换功能：当交流/直流电源停止供电时，注射泵自动切换为内置电池供电。

13、使用条件：环境温度：5℃-40℃  相对湿度：15%-80%，非冷凝

大气压力：70.0kPa-106.0kPa

储存条件：环境温度：-20℃-+55℃

14、分类：I类CF型IPX4

15、重量：约2kg（含电池）

16、安全标准:GB9706.1（IEC60601-1）医用电气设备 第一部分：安全通用要求

17、GB9706.27（IEC60601-2-24）医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求医用电气设备

YY0709-2009（IEC60601-1-8）医用电气设备 第1-8部分：医用电气设备安全通用要求并列标准：医用电气设备医用电气系统中报警系统的测试和指南

三、质保要求:二年或以上