体外振动排痰机

1、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。

2、主要构成：由一台主机、一套传动系统和一套动力输出装置（即治疗头）等组成

3、结构形式：不可分拆的柜机推车式。

4、显示方式：液晶显示界面。

5、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。

6、输出路数：一路C型标准传动形式。

7、标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，配备6种不同型号的治疗头。

8、传动动力头偏心距：3mm±0.5mm。

9、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。

10、工作模式：手动模式和自动程序模式。

11、手动模式频率范围：10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。

12、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。

13、自动程序模式：共有四种自动程序模式。

14、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。

15、质保：2年

16、数量：1台