蒸汽压力灭菌器性能检测招标参数

（共计3台灭菌锅）

一、检测单位必须有国家质检总局授权CMA资质认证，能出具CMA检测证书。

二、熟悉洁定压力灭菌器操作和性能。

三、检测依据/参考的技术文件（代号、名称）

GB  8599-2008大型蒸汽灭菌器技术要求自动控制型

WS  310、3—2016医院消毒供应中心 第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准。

四、检测项目：真空泄露测试、BD测试、小负载和满载的温度、压力、时间检测及干燥度测试。

五、合格标准

- 灭菌器真空泄露测试中，压力上升的速度不应超过0.13kpa/min(1kpa1=10mbar);

- BD测试，整个BD测试指示物应变色均匀；

- 负载测试灭菌温度范围下限为灭菌温度，上限应不超过灭菌温度+3°C。

- 对于灭菌容积不大于800L的灭菌器，平衡时间应不超过15s;对于容积更大的灭菌器，平衡时间应不超过30s。

- 灭菌器记录仪的时间应以s、min或其组合作为单位，时间长度在5min之间的精度至少±2.5%，超过5min的至少为±1%。

- 在维持时间，灭菌室参考测量点测得的温度、标准测试包中任一测试点的温度，以及根据灭菌室压力计算所得的对应饱和蒸汽温度应符合如下要求：应在灭菌温度范围内；同一时刻各点之间的差值应不超过2°C。

- 对于下排气式灭菌器，温度设定为121°C，敷料灭菌时间不小于30min，器械灭菌时间不小于20min，压力范围是102.8kpa~122.9kpa;对于预真空式灭菌器，温度设定为132°C或134°C，灭菌时间不小于4min，压力范围是184.4kpa~210.7kpa或201.7kpa~229.3kap。

- 负载干燥度测试，织物样品质量增加不应超过1%，器械样品质量增加不应超过0.2%。