一次性腹腔镜穿刺器规格参数

一次性腹腔镜穿刺器分为无刀型，有刀型，结构组成由穿刺椎，套管，注气阀，阻气阀，阻气密封片，密封帽组成，有刀型另含弹簧，手术刀片。长度一般超过100mm。

规格：

常用穿刺椎外径规格如下：5mm；10mm；12mm；15mm。

性能要求：

穿刺器的注气阀和阻气阀开闭灵活，不应有阻塞或卡塞现象。穿刺套管和穿刺锥配合时，穿刺锥头端必须完全露出。穿刺器的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经4kPa气压，应无泄漏。穿刺器的阻气阀应有良好的阻气性能，经4kPa气压，冒出的气泡应小于20个。

备注：

考虑到科室费用成本控制，要求无菌独立包装产品，不要成套产品。配置齐全，便于操作，一次性使用，有效避免医院内的交叉感染。

年用量：

我院一年用量大约150个左右。

投标时需考虑到我院3.4%的配送费

中标单位需能开具增值税发票