离心机招标参数

- 招标数量：2台

- 招标货物主要参数、技术规格：

- 1.LED数字显示，具有转速和离心力同步显示功能；

- 2.最大离心力大于等于 1900g & 4000rpm  ；

- 3.操作方便微电脑控制系统，动态显示离心力和离心转速/可转换绝对离心力和相对离心力；

*4.预设标本分离、交叉配血等固定离心程序键，并预留5组或以上离心程序键，可人工调节设定；

5.自动平衡，具有离心不平衡补偿装置(可达5克)和不平衡自动断电保护装置；

6.门盖断电装置，自动门扣；

7.定时范围：1-99min59sec 数位定时/连续/瞬时离心；

8.启动迅速，从开始到达指定速度的时间小于等于5秒；

9.采用有效离心时间倒计时，倒计时时间小于1分钟时，以秒为单位计时，精确掌控有效离心时间；

10.到达时效离心时间后，自动刹车，可实现7秒内停机无回荡，保障离心效果；

11.仪器四脚具有水平调节功能和吸附设计，离心机可牢固固定并确保离心机水平放置；

12.具有预防离心过程中气溶胶污染设计，防止院内感染，保障操作人员的安全；

13.适配器：10ml×12支，平行转子。

三、质保:两年或以上