**招标采购需求资料**

一、项目基本情况：★所投产品必须具有医疗器械注册证

1、项目名称：心电图机项目

2、几类医疗器械：二类医疗器械

3、控制价不超过28万元

4、资金来源：自筹资金

5、采购需求：

1. 数量：10台
2. 噪声电平：≤15uVp-p
3. 频率特性：0.05Hz-150Hz
4. ◆时间常数：≥5S
5. 输入回路电流：≤50nA
6. 耐极化电压：±650mV
7. 共模拟制比：≥105dB
8. 心率测量范围30～300bpm,测量精度±1bpm或±1%。
9. 具有自动、手动、节律三种显示功能。
10. 记录速度：5mm/s、6.25mm/s 、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差:±2%。
11. ★灵敏度(增益)：2.5mm/mv、5 mm/mv、10 mm/mv、20 mm/mv、20/10m mm/mv、10/5 mm/mv, AGC(自动)。（提供检验报告证明）
12. ◆≥10英寸TFT触摸屏，全竖屏显示。
13. ◆支持手写中文输入。
14. ◆可回顾10分钟的12导联心电波形。
15. 可存储10000份病例。
16. 具有病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索。
17. 具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。
18. 支持外接键盘、鼠标、条码扫描枪。
19. ◆具有待机自动唤醒，定时关机功能。支持内置WIFI模块。
20. 通过CFDA认证。
21. 心电图机配套台车，要求：整体采用不锈钢材质，具备耐腐蚀性和坚固性，设有多层结构至少包括两层，配置四个万向轮其中两个带刹车。台车整体能够承重至少15KG的重量，确保心电图机的稳定放置。

6、质保期：三年。

7、付款方式：

设备（器械）到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格无质量问题，付设备（器械）全款，结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

8、供货时间：

按需供货，按时结算，接到订单后15个日历天内。