- 项目名称：电动骨组织手术设备及单侧双通道（UBE）器械

- 医疗器械类别：II类

- 数量：1套

- 四、控制价：不超过28万元

- 五、资金来源：自有资金

- 六、采购需求：

电动骨组织手术设备参数：

1、动力系统整体要求：可以用于开展脊柱微创手术以及脊柱开放手术中对骨组织磨削、截骨处理；

2、主机微电脑控制系统，能智能识别接入手柄、脚踏并自动设定最佳参数；具备连接故障诊断功能，液晶屏显示；脚踏具备无级调速功能、IPX8防水等级；

3、手柄电机要求转速60000 r/min，且手柄电机以及线缆符合高温灭菌消毒规范，可使用高温快消；

★4、手柄重量：≤150g（不含线缆），高速磨钻手柄需具备内注水冷冷却功能，手柄电机转速60000r/min；

5、需具备折弯保护鞘金刚砂磨钻头功能，用以UBE手术中对侧减压，磨钻头前端具备折弯结构，最高工作转速60000r/min；

6、需具备单开门手术中开门轴锥形金刚砂磨钻头功能，工作转速10000-120000r/min;

◇7、需具备安全磨削的往复式磨钻功能，可配备柱形、半柱形切削刃磨钻头，往复式磨削，最高工作转速60000r/min；

8、具备往复骨刀功能，片状刀头、环形状骨刀功能，往复运动截骨并保留骨质，刀头齿部长度≥5mm；

9、具备备往复摆刀功能，齿部有效长度≥5mm；

◇10、具备电动终板刨功能，用以镜下融合手术中，高效处理终板软骨。

◇11、配套的磨钻、骨刀均有复消刀具和一次性无菌刀具可供临床根据实际情况选择使用（提供注册证）。

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 1 |  |
| 2 | 脚踏 |  | 1 |  |
| 3 | 手柄 |  | 1 |  |
| 4 | 金刚砂磨头 | 2.0mm | 1 |  |
| 5 | 金刚砂磨头 | 3.0mm | 1 |  |
| 6 | 金刚砂磨头 | 4.0mm | 1 |  |
| 7 | 往复式全刃磨头 | 3.5mm | 1 |  |
| 8 | 往复式半刃磨头 | 3.5mm | 1 |  |
| 9 | 往复式扁平刃磨头 | 3.5mm | 1 |  |
| 10 | 锥形磨头 |  | 1 |  |
| 11 | 折弯护鞘金刚砂磨头 | 3.5mm | 1 |  |
| 12 | 高速金刚砂磨头 | 4.0mm | 1 |  |
| 13 | 往复骨刀 |  | 1 |  |
| 14 | 往复式全环骨刀 |  | 1 |  |
| 15 | 往复式摆刀 |  | 1 |  |
| 16 | 终板刨 |  | 1 |  |

单侧双通道（UBE）手术器械：

| 项目名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 椎板咬骨钳 | 1 | 椎板咬骨钳：工作长度≥220mm,直径≥3.0mm，角度≥90° |
| 椎板咬骨钳 | 1 | 椎板咬骨钳：工作长度≥220mm,直径≥3.0mm，角度≥130° |
| 椎板咬骨钳 | 1 | 椎板咬骨钳：工作长度≥220mm,直径≥3.0mm，角度≥110° |
| 脊柱外科手术器械手柄 | 1 | 脊柱外科手术器械手柄：枪型 |
| 髓核钳 | 1 | 髓核钳：指圈式直头，工作长度≥180mm,直径≥3.0mm |
| 髓核钳 | 1 | 髓核钳：钳柄式直头，工作长度≥220mm,直径≥4.0mm |
| 髓核钳 | 1 | 髓核钳：钳柄式弯头，工作长度≥220mm,直径≥2.0mm |
| 骨凿 | 1 | 骨凿：前弯，长度≥260mm,头端宽度≥5.0mm |
| 骨凿 | 1 | 骨凿：直形，长度≥260mm,头端宽度≥6.0mm |
| 骨凿 | 1 | 骨凿：直形，长度≥260mm,头端宽度≥8.0mm |
| 骨凿 | 1 | 骨凿：弧形，长度≥260mm,头端宽度≥7.0mm |
| 骨凿 | 1 | 骨凿：方形，长度≥260mm，头部宽度≥5.0mm |
| 骨剪 | 1 | 骨剪：工作长度≥180mm，直径≥3.0mm |
| 骨膜剥离器 | 1 | 剥离器：弧形，长度≥215mm,前端宽度≥8.0mm，后端宽度≥10.0mm |
| 骨膜剥离器 | 1 | 剥离器：长度≥300mm,前端宽度≥5.1mm，后端宽度≥5.1mm |
| 骨膜剥离器 | 1 | 剥离器：长度≥300mm,前端宽度≥6.3mm，后端宽度≥5.2mm |
| 开路器 | 1 | 开路器:工作长度≥100mm,头端宽度≥6.0mm |
| 扩张式通道管 | 1 | 扩张式通道管:长度≥200mm，外径≥5.0mm |
| 扩张式通道管 | 1 | 扩张式通道管:长度≥185mm,内径≥5.0mm，外径≥7.0mm |
| 扩张式通道管 | 1 | 扩张式通道管:长度≥170mm,内径≥7.0mm，外径≥9.0mm |
| 扩张式通道管 | 1 | 扩张式通道管:长度≥155mm,内径≥9.0mm，外径≥11.0mm |
| 扩张式通道管 | 1 | 扩张式通道管:长度≥80mm,内径≥8.0mm |
| 骨科用保护器 | 1 | 骨科保护器：151*6.6mm,勾状 |
| 骨科用保护器 | 1 | 骨科保护器：142*6.6mm |
| 脊柱手术用神经拉钩 | 1 | 脊柱手术用神经拉钩：长度≥110mm,头端宽度≥4.0mm，Z型 |
| 脊柱手术用神经拉钩 | 1 | 脊柱手术用神经拉钩：长度≥195mm,头端宽度≥6.0mm，L型 |
| 脊柱手术用神经拉钩 | 1 | 脊柱手术用神经拉钩：长度≥195mm,头端宽度≥8.0mm，L型 |
| 手术刀 | 1 | 加缩型伸缩手术刀：300*5.5mm |
| 器械盒 | 1 | 专用器械盒：510mm*285mm*114mm |

- ★七、设备涉及的相关使用耗材提供分项报价。

- 八、合同履行期限：30个工作日内

- 九、设备质保：不低于3年。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工费等费用)均由供应商承担。

十、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。