- 项目名称：视频脑电图仪

- 医疗器械类别：II类

- 数量：1台

- 四、控制价：不超过46万元

- 五、资金来源：专项资金

- 六、采购需求：

1.计算机系统：

一体式计算机：中文操作系统；中央处理器：≥i5 四核处理器；内存：≥8G；硬盘：≥1T固态；蓝牙鼠标、键盘：USB接口；网卡：≥1000MB；显示器：≥21寸液晶，分辨率≥1920*1080。

2.脑电采集放大器:

*2.1通道数：≥40导。

2.2放大器标签：放大器通道标签具备两种命名方法，同时兼备旧版与新版命名要求。

◆2.3放大器与主机传输方式：同时具备网线和无线传输

◆2.4输入阻抗：≥150M（提供相关检测报告）

2.5共模抑制比：＞120dB

2.6噪音：< 1.0V pk-pk

◆2.7采样率：256,512,1024,2048,4096、8192Hz、16384Hz可选 （提供证明材料）

2.8灵敏度：1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、70、100、150、200、300、500μV/mm

2.9高频滤波：10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、100、120、150、200、300、350、450、500、600、700、1000、1500、2000、3000、5000Hz；

2.10低频滤波：0.01、0.016、0.053、0.08、0.1、0.16、0.27、0.3、0.5、0.53、0.8、1.0、1.6、2.0、2.7、3.0、3.2、4.0、5.0、5.3、8、10、15、16、32、53、80、160、320、530Hz；

2.11陷波滤波器：开关，50/60Hz

2.12扫描速度：0.5、0.75、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、12、15cm/s或6、8、10、15、30、60、120、240mm/s或0.5、1、1.5、2、3、6、10、15、20、30、60、80、100秒/屏

3.软件功能要求：

3.1脑电采集回放软件，多种操作语言可自由切换

3.2具有阻抗实时监测功能：可对病人阻抗进行实时监测，便于即时发现病人记录电极阻抗状态，阻抗过高时系统需自动标记并报警

3.3数据自动上传功能：放大器断开后，数据可继续存储在放大器中；恢复连接后，放大器内部数据可自动上传到软件里。

3.4事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置

3.5屏幕拷贝功能：具备屏幕拷贝功能、趋势图拷贝功能、区域拷贝功能，可将拷贝的内容换到其他文档内

3.6测量工具：具备自动测量、手动测量、选择测量、EEG测量功能

3.7脑电图和脑功能监护软件一体化设计，支持在线显示脑功能趋势图分析，具备超大触摸按钮，使用方便快捷。

3.8数值提示窗口：可实时显示患者抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、血氧、脉率、α变异率等数值，可设置数值提示的上下限范围。

3.9脑电地形图：具备绝对/相对功率地形图及幅度地形图，可显示为图谱模式、等位线模式和数值模式，可调节图谱模式下的颜色分辨程度，十种颜色图谱可选。

3.10屏幕锁定功能：具备一键锁屏功能，避免监测中误操作，保证监测数据安全

3.11一键生成报告功能：可一键生成报告，aEEG自动分析结果可导入报告中，报告模板可编辑

3.12界面布局一键切换功能：具备四种预设界面布局，可一键切换，退出系统时自动保存最新的界面配置

3.13意识障碍患者智能分型系统

3.13.1具备人工智能脑电ABCD分型算法，实时在线快速分析，一键计算分型结果，有效评估意识水平

3.13.2对比分析：可同时显示实施促醒手段前后的分型结果，直观对比治疗效果

3.13.3频谱图：显示α、β、σ、θ、γ不同脑电频段的功率谱，以不同颜色直观表示各脑频段，并能显示各频段的峰值频率及幅值。

3.13.4独立分型功能：可同时显示全脑分型结果和各通道的独立分型结果

3.13.5一键自动报告功能：可一键生成意识状态评估报告。

3.14多维度多模态监护分析系统

3.14.1可通过实时监测整合脑电等多维生理数据并进行二次分析，从而多维度、全方位评估患者的大脑功能状态。

- 七、合同履行期限：30个工作日内

- 八、设备质保：不低于3年。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工费等费用)均由供应商承担。

★九、中标方需承担此设备与我院心电信息系统接口无缝衔接，接口包含软硬件服务（投标文件提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）。

十、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。